乐山市老年病专科医院有限责任公司

2018年新增数字减影血管造影机（DSA）核技术利用项目

竣工环境保护验收意见

2019年7月8日，乐山市老年病专科医院有限责任公司根据《乐山市老年病专科医院有限责任公司2018年新增数字减影血管造影机（DSA）核技术利用项目验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## 1.建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于四川省乐山市市中区人民西路283号老年病专科医院 1#楼内，不新增占地。

本项目位于乐山市老年病专科医院综合楼（1#楼）一层，DSA手术室及配套功能用房内新增一台Optima IGS 330的DSA，额定管电压为150kV，额定管电流为1000mA，属于Ⅱ类射线装置。主要建设内容见如下表。

项目组成表

| 名称 | 建设内容及规模 |  | 可能产生的环境问题 |  | 是否与环评及批复一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 运营期 |  |
| 主体工程 | 介入手术室 | 将医院综合楼1#一层闲置房间（原为医生办公司）改建为DSA手术室及配套功能用房等。在机房内新增使用一台型号为Optima IGS 330的DSA，为Ⅱ类射线装置。DSA额定管电压150kV，额定管电流1000mA。机房室内面积38m2，净空尺寸（6.4+2.5）m（长）×（4.8+3）m（宽）×3.0m（高）。手术室四周墙体均为37cm厚实心砖+1cm厚硫酸钡涂层（相当于3.5mm铅当量；屋顶为10cm厚混凝土+2mm铅当量的铅板（相当于3.1mm铅当量）；观察窗为3mm厚铅当量；前门共3扇，分别为患者通道、医生通道和污物通道，均为3mm厚铅当量。手术室内安装1台DSA，压额定管电压为150kV，额定管电流为1000mA，属于Ⅱ类射线装置。 | 施工噪声、施工废水、建筑粉尘、建筑废渣 | X射线、臭氧、普通医疗废物 | 一致 |
| 辅助工程 | 控制室、处置间，建筑面积分别为23m2、10m2。 |  |  | 生活废水、生活垃圾 | 一致 |
| 公用工程 | 排水、配电、供电和通讯系统等 |  | 依托原有已建设施 | / | 一致 |
| 环保工程 | 生活污水依托医院已有污水处理系统处理后排入市政管网；医疗废物由手术室内医疗废物收集桶收集后，依托医院已有收集系统进行回收处理；办公、生活垃圾依托医院已有收集系统进行回收处理。 |  |  | 生活污水、医疗废物、办公垃圾、生活垃圾 | 一致 |
| 办公及生活设施 | 医生办公室等。 |  |  | 生活污水 生活垃圾 | 一致 |

2.建设过程及环保审批情况

建设单位委托四川省核工业辐射测试防护院（四川省核应急技术支持中心）编制《乐山市老年病专科医院有限责任公司2018年新增数字减影血管造影机（DSA）核技术利用项目环境影响报告表》，于2019年1月29日取得《乐山市环境保护局关于乐山市老年病专科医院有限责任公司2018年新增数字减影血管造影机（DSA）核技术利用项目环境影响报告表的批复》（乐环辐审[2019]1号）。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

3.投资情况

工程实际总投资600万元，其中环保投资23.3万元，占总投资的3.9%。

- 4.验收范围

- 本次验收监测项目的范围为一台数字减影血管造影机（DSA），属Ⅱ类射线装置，装置位于医院综合楼1#一层。

- 二、工程变动情况

- 通过现场检查，本项目实际建设内容、建设地点、建设规模、使用的射线装置数量和型号、工作方式、工作时间、使用的地点以及生产工艺流程、污染物产生的种类、污染物排放量、采取的污染治理措施均与环评及批复中建设内容中一致，不存在重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- 1.废水

- 医疗污水经医院处理后排放。

- 2.废气

机房配置通风系统，通风量为200m3/h。

- 3.噪声

- 通风系统工作时产生的噪声较小，经墙体隔音和距离衰减后，机房周边噪声可以达到标准限值要求。

- 4.固体废物

- 医疗废物委托有资质单位处理。

5.辐射

本项目射线装置机房采取了相应的电离辐射防护屏蔽，设置了电离辐射警示标志、工作状态指示灯、门机联锁和紧急止动装置。建设单位成立了辐射安全与环境保护管理小组，配备了便携式辐射监测仪、个人剂量报警仪和铅衣等辐射监测仪器及辐射防护用品。制定了相应的辐射安全管理制度和辐射事故应急预案。项目辐射工作场所实行了监督区和控制区管理。

- 四、环境保护设施试运行效果

- 1.废水

- 医疗污水经医院处理后排放。

- 2.废气

机房配置通风系统，通风量为200m3/h，能够满足换气要求。

3.厂界噪声

- 经墙体隔音和距离衰减后，机房周边噪声可以达到标准限值要求。

- 4.固体废物

- 医疗废物委托有资质单位处理。

- 5.辐射

本项目DSA机房周围在射线装置未曝光时X-γ空气吸收剂量率范围为0.14~0.19μSv/h；射线装置曝光时X-γ空气吸收剂量率范围为0.15~0.20μSv/h。

监测结果低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的职业人员年剂量20mSv，公众年剂量1mSv的标准限值；同样也低于环评确定的职业人员年剂量5mSv、公众年剂量0.1mSv的剂量管理约束值。

五、验收结论

该项目辐射防护措施落实得当，防护有效；管理规章制度、操作规程完善；职业人员及公众年有效剂量满足环评报告及批复中要求执行的《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）相关管理限值要求。项目环保手续齐全，工程建设与环境影响评价内容及环评批复范围相符，环评及批复提出的环保意见已较好落实，在项目正常运行的情况下，各项监测结果满足国家标准要求，对周围环境的影响在可控的范围，从环境保护的角度，具备建设项目竣工环境保护验收条件。

- 验收组

- 2019年7月8日